## README
Workbook Kalibrasi Turbidity Aktif
Gunakan workbook ini untuk data Lab Bante terbaru. Jangan gunakan workbook Perbandingan_Turbidity.xlsx untuk menghitung koefisien.
Urutan penggunaan
1. | Catat ADC stabil pada Live Turbidity dan NTU dari Lab Bante untuk sampel yang sama.
2. | Tambahkan pasangan data baru pada Data Kalibrasi dan kalibrasi_turbidity.py.
3. | Jalankan: python kalibrasi_turbidity.py --no-plot.
4. | Salin slope dan intercept hasil script ke main/config.h, lalu build dan upload firmware.
Status pembacaan
BAWAH RENTANG | ADC < 710; hasil dijepit ke 0 NTU.
TERKALIBRASI | ADC 710-1084; rentang 0-468 NTU sudah diuji.
ESTIMASI >468 | ADC > 1084; hasil belum diverifikasi Lab Bante.
ERROR | ADC mentah 0 atau 4095; periksa sensor/rangkaian.

## Regresi
Ringkasan Regresi Linear Turbidity
Model: NTU = slope x ADC + intercept
Parameter | Nilai
Jumlah titik (n) | 8
Jumlah ADC | 6312
Jumlah NTU | 789.35
Rata-rata ADC (x_bar) | 789
Rata-rata NTU (y_bar) | 98.6688
Sxy | 141916.47
Sxx | 113384
Slope (m) | 1.2516
Intercept (b) | -888.8788
R kuadrat | 0.99998
RMSE (NTU) | 0.735
Rumus firmware | NTU = 1.251645 x ADC - 888.878830
Batas klaim | Terkalibrasi pada ADC 710-1084 atau 0-468 NTU. Di atasnya hanya estimasi.

## Data Kalibrasi
Data Kalibrasi Turbidity - Referensi Lab Bante
Gunakan hanya ADC Alatku dan NTU Lab Bante untuk regresi. Rentang tervalidasi: 0-468 NTU.
No. | Sampel | Aquades (mL) | Formazin 500 NTU (mL) | ADC Alatku | NTU Lab Bante | Prediksi Regresi (NTU) | Residual (Lab - Prediksi) | Koefisien Firmware | Nilai
1 | Full aquades | Penuh | 0 | 710 | 0 |  |  | Slope | 1.2516
2 | Aquades + Formazin | 14.7 | 0.3 | 718 | 9.44 |  |  | Intercept | -888.8788
3 | Aquades + Formazin | 14.4 | 0.6 | 726 | 19.47 |  |  | R kuadrat | 0.99998
4 | Aquades + Formazin | 14.01 | 0.9 | 732 | 28.97 |  |  | RMSE (NTU) | 0.735
5 | Aquades + Formazin | 13.8 | 1.2 | 742 | 38.72 |  |  | ADC minimum | 710
6 | Aquades + Formazin | 13.31 | 1.69 | 748 | 47.45 |  |  | ADC maksimum | 1084
7 | Aquades + Formazin | 9 | 6 | 852 | 177.3 |  |  | NTU minimum | 0
8 | Full Formazin | 0 | Penuh | 1084 | 468 |  |  | NTU maksimum | 468

## Data Asli
Sampel Baru
| Sampel |  |  | Alatku |  |  | alat Lab Bante
| Sampel Jenis | Jumlah Aquades (ml) | Jumlah Formazin (500 NTU) (ml) | ADC | Turbidity (NTU) | Volt | ADC | Turbidity
1 | Full Aquades | full |  | 710 | 211,5 NTU | 0,55v |  | 0 NTU
2 |  | 14.7 | 0.3 | 718 | 206.9 |  |  | 9,44 NTU
3 |  | 14.4 | 0.6 | 726 | 202 |  |  | 19,47 NTU
4 |  | 14.01 | 0.9 | 732 | 197.4 |  |  | 28,97 NTU
5 |  | 13.8 | 1.2 | 742 | 192.6 |  |  | 38,72 NTU
6 |  | 13.31 | 1.69 | 748 | 188.4 |  |  | 47,45 NTU
7 |  | 9 | 6 | 852 | 192 |  |  | 177,3 NTU
8
9 | Full Formazin |  |  | 1084 | 0 ntu | 0,88v |  | 468 NTU
10 | Kondisi Tidak dicelup air | 0 | 0 | 637 | 257 | 0,51v

## Pembacaan Lama
Pembacaan Alat Sebelum Regresi - Tidak Dipakai untuk Kalibrasi
Nilai ini dipertahankan sebagai riwayat. Jangan gunakan sebagai NTU referensi atau untuk menghitung koefisien firmware.
No. Asal | ADC Alatku | NTU Alatku Lama | Volt Alatku | Catatan
1 | 710 | 211.5 | 0.55 | Tidak digunakan untuk regresi
2 | 718 | 206.9 |  | Tidak digunakan untuk regresi
3 | 726 | 202 |  | Tidak digunakan untuk regresi
4 | 732 | 197.4 |  | Tidak digunakan untuk regresi
5 | 742 | 192.6 |  | Tidak digunakan untuk regresi
6 | 748 | 188.4 |  | Tidak digunakan untuk regresi
7 | 852 | 192 |  | Tidak digunakan untuk regresi
9 | 1084 | 0 | 0.88 | Tidak digunakan untuk regresi
10 | 637 | 257 | 0.51 | Sensor tidak dicelup; data diagnostik